## Slide 1
Prüfung des Messgerätes
Messgerät und Test- streifen/Testkassette einsatzbereit?
Überprüfung des Messplatzes
Patient mit Wunsch nach Blutuntersuchung
Am Messplatz müssen bereitliegen:
Messgerät mit zugehöriger Qualitätskontrollkarte
SOP für Blutuntersuchung
Hygieneplan
Betriebsanweisung
Bedienungsanleitung des Gerätes
Einmalhandschuhe
Flächendesinfektionsspray oder Desinfektionstücher
zur Wischdesinfektion des Messplatzes, geeignetes
Hautdesinfektionsmittel
Einmalstechhilfe (sichere Arbeitsgeräte)
Tupfer, Pflaster
Teststreifen bzw. Testkassetten
Entsorgungsbehälter
Ergebnisprotokoll/Informationsbogen Blutglucose
Infobroschüren, Literatur zur Bewertung
Fehlende Materialien ergänzen
Alle Materialien vorhanden?
Messgerät prüfen auf:
Freigabe zur Messung (erfolgreiche Systemkontrolle
im festgelegten Intervall; dokumentiert in Qualitäts-
kontrollkarte und ggf. am Gerät)
Richtige Betriebstemperatur
Gerät einschalten (vor der ersten Bestimmung
Gerätekontrolle; Dokumentation in Qualitätskontroll-
karte)
Reinigung (ggf. vor Benutzung reinigen; Dokumenta-
tion in Qualitätskontrollkarte)
Verfallsdatum der Teststreifen/Testkassette
Lagerungsbedingungen der Teststreifen/Testkassette
Codierung der Teststreifen/Testkassette
Messung vorbereiten
Fehler beheben
Messung vorbereiten:
Hände waschen und desinfizieren
Einmalhandschuhe anziehen
Einmalstechhilfe vorbereiten
Auswahl des Probefingers
Durchblutung des Probefingers fördern, z. B. Hände
bzw. Fingerkuppe leicht reiben oder Hände unter
warmes Wasser halten, Finger durch Öffnen und
Schließen der Faust bewegen lassen
unvollständig
fehlerhaft
fertig zur Messung
vollständig
Durchführung von Blutuntersuchungen
Stand: 14.05.2024

## Slide 2
Einstichstelle versorgen
Ergebnis ablesen und auf Plausibilität prüfen
Punktion vornehmen
Arbeitsschutzmaßnahmen beachten
Mit der Einmalstechhilfe seitlich unten in die
Fingerbeere stechen
Den ersten Blutstropfen mit einem Tupfer abwischen*
Ausreichend großen Blutstropfen bilden lassen
Falls notwendig, Handinnenfläche bis zum zweiten
Fingerglied leicht massieren
Blutstropfen nicht aus der Fingerbeere herausdrücken
Entsorgung
Blutprobe auftragen und Analyse starten
Tupfer vom Patienten locker auf die Einstichstelle
auflegen lassen, nicht drücken
Finger dabei hochhalten
Einstichstelle ggf. mit Pflaster versorgen
Ergebnis plausibel?
Arbeitsbereich säubern und desinfizieren und Verbrauchsmaterial auffüllen
Auf Wunsch des Patienten Hilfestellung bei der
Einschätzung der Messergebnisse geben
Hinweis, dass Diagnose und Therapie Aufgaben
des Arztes sind
Dringlichkeit des Arztbesuches abschätzen und
ggf. anraten
Auftragen bzw. vom Testfeld des Teststreifens/der
Testkassette aufsaugen lassen
Bei erheblich außerhalb des Normbereichs
gelegenen Werten ist die Messung zu wiederholen
Einmalstechhilfen, Teststreifen/Testkassetten,
benutzte Tupfer und Einmalhandschuhe in gesondert
gekennzeichneten durchstichsicheren und bruchfesten
Abfallbehälter für potenziell infektiöse Abfälle mit
Verletzungsgefahr entsorgen
Einstichstelle desinfizieren
Geeignetes Hautdesinfektionsmittel
Finger gut trocknen lassen
Desinfektionsmittel muss vollständig abgetrocknet sein
Schriftliche Ergebnismitteilung an den Patienten
Arbeitsbereich in einem einwandfreien Zustand hinterlassen
Nein, nicht plausibel; Messung wiederholen
Ja, plausibel
*bei der Blutzuckerbestimmung kann bereits der 1. Tropfen für die Messung genommen werden, wenn sich der Patient vorher gründlich die Hände gewaschen hat