## Slide 1
Durchführung der Kontrollprobeneinzelmessung
Ergebnisse im Rahmen der zulässigen Abweichung?
Prüfung der Lagerungsbedingungen und des Verfallsdatums der Teststreifen/ Testkassetten
Systemkontrolle des Messgerätes zur Blutuntersuchung
Systemkontrolle im Rahmen der internen Qualitätssicherung
Kontrollprobeneinzelmessung
Für jedes Messgerät
Für jeden Analyten
Anzahl der Messungen je nach Anzahl der Bestimmungen des Analyten pro Woche
Teststreifen/ Testkassetten vernichten
Teststreifen/Test- kassetten verwendbar?
Kontrollprobeneinzelmessung
Wenn mgl. gebrauchsfertige Kontrollproben des
Messgeräteherstellers verwenden
Freigabe des Messgerätes
Messgerät sperren Ursache suchen Fehler beheben
Freigabe des Messgerätes
Messgerät kennzeichnen, z. B. mit grünem Punkt und Datum
Nein, nicht in Ordnung
Nein, Ergebnisse außerhalb der zulässigen Abweichung
Ja, Ergebnis innerhalb der zulässigen Abweichung
Ja, verwendbar
Systemkontrolle des Messgerätes im Rahmen der internen Qualitätskontrolle
Stand: 14.05.2024
Lagerungsbedingungen entsprechend den
Vorgaben des Herstellers
Neue Teststreifen/ Testkassetten
Dokumentation des Ergebnisses in der Qualitätskontrollkarte
Arbeitshilfe „Qualitätskontrollkarte zur internen Qualitäts-sicherung der Blutunter-suchungen der patienten-nahen Sofortdiagnostik“
Dokumentation
Dokumentation des Ergebnisses
Am Messplatz aufbewahren
Zulässige Abweichung
Tabelle B1-2 a bis c, Spalte 3, RiliBÄK
Glucose 5,0%
Cholesterin gesamt 7,0%
Messgerät sperren
Messgerät kennzeichnen, z. B. mit rotem Punkt
Ursache der Abweichung beseitigen
Ggf. Patienten informieren